- 技术服务问题答疑

- --传感器仪表部分

- 选型

  - 常规产品选型

问：传感器仪表如何选型？

答：常规仪表，主要有以下几方面的选型注意事项：

- 外形、安装尺寸及固定方式：

常见的盘装表尺寸有36*72（开孔33*68）、48*48（开孔45*45）、48*96（开孔45*92）、96*48（开孔92*45）、72*72（开孔68*68）、96*96（开孔92*92）、80*160（开孔76*156）、160*80（开孔156*76）；

固定方式有盘面开孔固定和导轨安装固定。

- 仪表工作的供电电源；

常见的仪表供电电源有开关电源AC/DC100-240V，变压器电源AC220V，可订做成DC 24V，DC48V，DC 12V，DC 10-30V等。

- 传感器的类型或信号类型；

常见的温度传感器有热电偶和热电阻。热电偶有K,J,E,T,N,R,B,S；常见的热电阻有PT100,CU100,CU50等。我公司仪表都支持以上各类型传感器。

传感器仪表还支持其它类型的标准模拟量信号。如4-20mA,0-20mA,0-10V,0-5V等。

- 报警输出；

报警输出一般为继电器报警输出，选型时主要需区别一路报警，两路报警还是多路报警；

- 变送输出；

变送输出一般将仪表作为模拟信号转数字变送器使用，变送输出常见的有电流4-20mA,电压0-10V，电压0-5V（1-5V）等。

- 通信；

仪表支持RS485通信接口，Modbus-RTU通信协议。

- 其它（精度等级、显示分辨率、小数点位数等）

常规产品一般0.5级精度，需要0.2或更高精度要求的，可咨询技术人员。0.5级精度在一般情况下，热电偶不保留小数点，热电阻保留一位小数点。模拟量输入小数点可以任意设置。

  - 特殊要求选型

- 问：选型手册上可选的功能没有需要的功能，如何选型？

- 答：没有在选型手册上的可选功能，将视为特殊需求，需与我公司联系沟通，特殊订做。将会在型号后面加上特殊订制后缀，以示区分。一般常见的特殊需求有电源部分、输入输出部分和功能使用部分。

- 安装

- 问：仪表如何安装？

- 答：根据仪表外形可分为盘面开孔安装和导轨安装。盘面开孔安装需根据仪表的外观尺寸给定的数据开孔，如外形尺寸为72*72的仪表，开孔尺寸为68*68，需要在盘面开出68*68mm的方形孔，将仪表嵌入孔中，然后找到仪表包装附件进行固定。导轨安装支持标准的35mmDIN导轨。安装时只需将产品底座卡入导轨中即可固定。

- 接线

- 问：仪表如何接线？

- 答：下面通过图片示例介绍仪表各接线符号的含义。

SD系列接线标识

辅助电源给传感器供电

模拟量输出

RS485通信

第三路报警

仪表供电

第一路报警输出

信号输入：

TC：热电偶 RTD：热电阻

mA：mA输入

V：V输入

第二路报警输出

  - 信号输入

    - TC表示热电偶，一般是两线制，分正负。

    - RTD表示热电阻。热电阻一般为三线制，标识分为A、B、B。用万用表测量B、B两线，是导通的，A、B之间是有一定的阻值。如果使用两线制热电阻，需找另一根导线将B、B之间连接才能正确测量温度。

    - mA是电流4-20mA/0-20mA模拟量信号输入端；

    - V是电压0-10V/0-5V模拟量信号输入端。

  - 报警输出：报警输出一般为继电器报警输出，COM公共端，NO常开，NC常闭。

  - 变送输出

- 当需要将仪表显示值做为变送器对外传送时，需要用到变送输出功能。常用的变送输出为电流4-20mA输出，也有0-10V输出等。

  - 通信接口

- 仪表只支持RS485通信接口，A+为发送端，B-为接收端，COM为公共接地端。

- 菜单调试

  - 问：如何进入菜单，如何调整设置参数？

- 答：我公司温控表各系列操作方法基本相同。长按“SET”键3秒可进入菜单；短按“SET”键可切换菜单；短按“＜”左移键可闪动菜单，短按“∨”“∧”加减键可修改菜单；再短按“SET”键确认保存参数。

  - 问：如何设定显示单位？

- 答：仪表通电，第一排为测量值，第二排为显示单位。先短按“＜”左移键闪动第二排数字，再短按“∨”“∧”加减键可修改需要显示的单位，最后短按“SET”键确认保存。

- 功能使用

  - 问：显示不对，如何处理？

- 答:主要有以下几种原因：(1)信号输入菜单设置对应的参数，如输入信号为4-20mA将输入信号菜单设为“4-20mA”；(2)设置显示上下限范围，如4-20mA显示对应为0-100MPa,将FL显示下限设置为0，显示上限FH设置为100；(3)PS值显示修正参数设置不正确。

  - 问：显示值过高或过低是什么原因？

- 答：主要有以下几种原因：(1)PS值显示修正参数设置不正确。(2)信号输入菜单设置不正确。(3)传感器信号输出有误差引起，可通过设置合适的PS值进行修正。

  - 问：测量值无规律跳变是何原因？

答：主要有以下几种原因：(1)传感器接线处松动；（2）传感器外保护金属编织线与内部导线短路；(3)仪表受到震动、噪声、磁场等干扰产生此故障。解决办法：使信号输入端远离动力线或感性负载，不要与动力线平行架设，应适当接地、屏蔽等。(3)确认无干扰源，则仪表输入端损坏。

  - 问：仪表显示不归零，如何处理？

答：具体方法是，长按“SET”+“∧”上键3秒以上，显示值将强制归零。

  - 问：仪表显示超下限“LLLL”或超上限“HHHH”如何处理？

- 答：通过万用表检查，如果排查确实为信号输入问题：（1）设置小信号切除功能菜单，将信号小于仪表输入的最小信号值显示为0；（2）设置O-SL菜单，将显示FL和FH的方式选择合适的值。（3）信号输入菜单InP未设置正确。

  - 问：说明书中有菜单，实际有些没有菜单？

- 答：为了简化菜单，减少仪表操作难度，有此型号功能没有的，无作用的菜单会隐藏。如只有一路报警的会将第二路报警菜单隐藏。

  - 问：怎么使用报警功能？

- 答：报警功能主要有绝对值报警，偏差报警，区间报警等。共有“AL”、“AD”、“HY”3个报警功能菜单进行具体的设置，具体方法如下：

- 绝对值报警：分绝对值上限和下限两种，首先将报警方式“AD”设置为绝对值上限或下限；其次将报警值“AL”设置为需要报警的合适值；最后将报警回差“HY”设置为合适的值或使用出厂值。举例：超过150度启动报警，温度下降到148度报警解除。设置方法：AL设置为150，HY设置为2，AD设为1。

- 偏差报警：分为上偏差报警和下偏差报警，此报警方式与SV设定值关联，突出优点是改变设定值，报警动作跟随改变，不需要进入菜单再更改报警参数。举例：超过设定温度5度启动报警，下降2度取消报警，参数设置为：AL=5，HY=2，AD=3。

  - 怎么使用变送输出功能？

- 答：使用温控表的变送功能，需要调整两个方面的参数，第一个是将输出方式改为变送输出，第二个是将变送范围上下限进行设置，BRL对应设置下限范围，BRH对应设置上限范围。如变送输出4-20mA对应显示0-400度，BRL=0，BRH=400。

- 两线制变送器/传感器怎么接线？

- 答：当在使用两线制变送器或传感器与我司仪表连接时，需要将变送器/传感器串联一个24V的供电电源。接线方法是：变送器/传感器的VCC线接入仪表的24V馈电输出（+正极），另一跟线接入仪表的mA信号输入（+正极）。最后将仪表信号输入端的（-负极）与24V馈电输出（-负极）短接即可。

- 通信使用：详见通信问题答疑。

- 常见故障

  - 仪表显示乱码（不能识别的符号）或显示菜单符号：

- 原因：1.显示笔段缺画；2. 按键被按下或按键失灵；3.人为误操作；4.强电磁干扰引起仪表无法正常工作。

- 其它问题

  - 通电无显示或通电显示闪烁

原因：1.无电源供电或供电功率不足；2.接线错误或接线端子接触不良；3.电源谐波太大导致电源失真严重；4.仪表输出辅助电源被负载短路；5.仪表损坏。